Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/5/2018)

Część I zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę ultrasprawny chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem UV-VIS z matrycą diodową (DAD 3D) musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej |
| --- | --- |
| Charakterystyka: 1. Chromatograf cieczowy: kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy o kompaktowej budowie: wszystkie elementu systemu muszą być umieszczone fabrycznie w jednej obudowie sterowanie przyrządu zarówno przez komputer i oprogramowanie jak i poprzez sieć LAN z wykorzystaniem programu Internet Explorer lub za pomocą urządzenia przenośnego smartfon, tablet w lokalnej sieci bezprzewodowej kolorowy graficzny panel kontrolny chromatografu, umożliwiający zaprogramowanie wszystkich funkcji przyrządu i zapisanie ich do metody w oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze Pompa dwutłokowa: zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10 ml/min zakres pracy do co najmniej 66 MPa przy 3 ml/min, 44 MPa przy 5 ml/min i 22 MPa przy 10 ml/min system tłoków równoległych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,1 MPa precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD dokładność przepływu co najwyżej +/- 1% wbudowany system do przemywania tłoków maksymalna objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 10 (l dokładność ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,5% precyzja ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,1% wbudowane funkcje walidacyjne wbudowany czujnik wycieku w pompie z sygnalizacją zarówno dźwiękową i wizualną Zawór do tworzenia gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia: mieszanie do co najmniej 4 różnych eluentów w tym samym czasie Degazer co najmniej 5 kanałowy przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 6 butelek 1l z nakrętkami do faz HPLC z filtrami Baniak 8l z HDPE z zakrętką na zlewki oraz nakrętką z filtrem Detektor UV-VIS z matrycą diodową: źródło światła: lampa deuterowa zakres co najmniej 190-800 nm szerokość szczeliny regulowana co najmniej 1,2 i 8 nm dokładność długości fali co najmniej 1 nm szum co najwyżej (3x10-6 AU dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h liniowość co najmniej 2,0 AU celka detektora termostatowana, wraz z termostatowaną optyką wbudowane funkcje walidacyjne cela pomiarowa o pojemności co najwyżej 10 µl co najmniej 1024 diody Automatyczny podajnik próbek ilość próbek 1,5-2 ml – co najmniej 216, objętość nastrzyku co najmniej 0,1 ul do 50 µl z możliwością rozbudowy do 2000 µl cykl nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej 14 s powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,2% RSD pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0025% termostatowanie komory próbek co najmniej w zakresie 4-45ºC automatyczna preparatyka próbek w standardzie funkcjonalności autosamplera: automatyczna derywatyzacja przedkolumnowa, automatyczne rozcieńczanie próbek itd. wbudowane funkcje walidacyjne zakres pracy do 66 MPa możliwość zainstalowania dodatkowego przemywania igły co najmniej dwoma dodatkowymi rozpuszczalnikami co najmniej 2000 fiolek (w tym 1000 bursztynowych) z nakrętkami i septami Termostat do kolumn z chłodzeniem zakres pracy co najmniej od 12(C poniżej temp. otocz do 90(C pojemność na co najmniej 3 kolumny o długości 30 cm precyzja temperatury co najwyżej 0,1ºC Zawór 7-portowy sześciopozycyjny wraz z wyposażeniem sterowany z poziomu oprogramowania, zainstalowany w termostacie chromatografu umożliwiający przełączanie pomiędzy od 2 do 6 kolumn. Zestaw komputerowy o minimalnych wymaganiach: procesor DualCore, 8 GB RAM, HDD min. 750 GB, nagrywarka DVD, 2 monitory LCD co najmniej 24” każdy, klawiatura, mysz optyczna, Windows 10 Pl Professional 64 bity, drukarka atramentowa kolorowa typu all-in-one Oprogramowanie bazodanowe zgodne z wymogami CFR part 11. Oprogramowanie do wykonywania zaawansowanych obliczeń z eksportem danych bezpośrednio z oprogramowania sterującego HPLC. Funkcja dekonwolucji pików oraz dynamicznego zakresu liniowego. Specjalistyczne oprogramowanie do optymalizacji metod analitycznych wraz z zestawem startowym oraz oprogramowaniem do raportowania. Zestaw kolumn: co najmniej 3 kolumny o różnych selektywnościach (np. C18, HB-C18, phenyl-heksyl, C-18 ze złożem krzemionkowo-polimerowym) ziarno typu „core-shell” o wielkości 2,6 µm, wraz z uchwytami i przedkolumnami, kolumny o rozmiarze 50-100 x 2,1-3,0 mm co najmniej 3 kolumny o różnych selektywnościach (np. C18, HB-C18, phenyl-heksyl, C-18 ze złożem krzemionkowo-polimerowym), ziarno w pełni porowate o wielkości 3-5 µm, wraz z uchwytami i przedkolumnami, kolumny o rozmiarze min. 150 x max. 4,6 mm. |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wymagane oznaczenie i certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, termin dostawy – nie później niż 23.04.2018 roku, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i procesowej (PQ) wraz z dokumentacją, certyfikat sprawdzenia przyrządu i protokolarne przekazanie sprzętu do eksploatacji, należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania - 4 dni robocze, w tym maksymalnie do 2 dni do 6 miesięcy od chwili uruchomienia przyrządu, bezpłatny przegląd serwisowy w okresie obowiązywania gwarancji wraz z częściami zamiennymi w razie niezbędnej wymiany. |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |