Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/11/2018/WR)

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę pH-metr laboratoryjny z funkcją rozpoznawania elektrody, wyposażony w elektrodę z sensorem temperatury, statyw, osłonę, zasilacz, roztwory kalibracyjne, musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: urządzenie dwukanałowe, które może mierzyć jednocześnie pH/mV i przewodność dodatkowo pomiar także innych parametrów, takich jak zasolenie, rezystywność, całkowita zawartość rozpuszczonych substancji stałych (TDS) i zawartość popiołu na podstawie przewodności zestaw zawiera uchwyt elektrody ze statywem, mieszadło magnetyczne, wzmocniony czujnik pH typu 3 w 1, 4-elektrodowy grafitowy czujnik przewodności, osłonę ochronną, podręcznik użytkownika, deklarację zgodności i atest, adapter sieciowy 12V, saszetki z buforami zintegrowana elektroda pH z wbudowanym czujnikiem temperatury, wałkiem z polieteroketonu, stałym kablem i technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi, zakres pomiarowy: pH 0–14, stały elektrolit referencyjny (bez złącza membrany), wszystkie ważne informacje są przechowywane w czujniku i automatycznie przesyłane do miernika; przewód długości min. 1,2m zarządzanie inteligentnymi czujnikami pomiarowymi eliminujące pomyłki dzięki automatycznej identyfikacji czujnika po podłączeniu oraz zapewniające wykorzystanie najnowszej kalibracji do przyszłych pomiarów system automatycznego rozpoznawania buforu umożliwia wybieranie kolejności stosowania buforów podczas kalibracji wysoka solidność i trwałość konstrukcji o klasie ochrony IP54 przełączanie się pomiędzy trybami pomiarowymi za pomocą jednego przycisku (dwa układy wyświetlania) kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i przekątnej min. 4,3 cala z dużymi cyframi oraz dobrze zorganizowanymi ikonami menu w 12 językach, w tym język polski możliwość podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych przez interfejsy USB, RS232 itp. zgodność z normami GLP zakres pomiarowy pH: -2,000 – 20,000; rozdzielczość: 0,001/0,01/0,1; dokładność: ±0,002 zakres pomiarowy mV: -2000 – 2000; rozdzielczość: 0,1/1; dokładność: ±0,1 mV w zakresie -1000 – 1000 mV i ±0,2 mV poza tym zakresem zakres pomiarowy przewodności: 0,001 μS/cm – 1000 mS/cm; rozdzielczość: 0,001-1; dokładność: ±0,5% zakres pomiarowy temperatury: -30,0 – 130,0°C; rozdzielczość: 0,1°C; dokładność: ±0,1°C kalibracja: pH maks. 5 punktów, 8 predefiniowanych buforów pH, 13 predefiniowanych wzorców do pomiaru przewodności lub 1 określony przez użytkownika bufor/wzorzec kompensacja temperatury (przewodność): liniowa, nieliniowa, brak, woda czysta, temperatura referencyjna: 20°C/25°C stała celi określana poprzez kalibrację lub wprowadzana ręcznie system: data/czas, zabezpieczenie kodem PIN, 12 języków przechowywanie danych: min. 2000 pomiarów eksport danych: pamięć USB, drukarka, komputer, możliwość wyboru limity pomiarów: określane przez użytkownika z komunikatami ostrzegawczymi wprowadzanie ID: ID użytkownika, ID próbki, ID czujnika oraz numer seryjny czujnika roztwory kalibracyjne: 1 x 250 ml o współczynniku pH 4,01;1 x 250 ml o współczynniku pH 7,00; 1 x 250 ml o współczynniku pH 9,21;1 x 250 ml o stężeniu 3 mol/l KCl; ponadto: 1 x 250 ml z roztworem do czyszczenia; 1 x 250 ml z roztworem do przechowywania |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej wraz z dokumentacją instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi zestawu: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące. |  |