Załącznik Nr 3

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

OPIS OFEROWANEGO DYGESTORIUM

Znak sprawy: RCZ_1.2/2/2017

Opis oferowanego przez Wykonawcę dygestorium z szafką do przechowywania kwasów i zasad. Wykonawca winien wypełnić Załącznik według zasady lewa-prawa odnosząc się w kolumnie „Parametry oferowanego dygestorium” do każdego z wymogów określonych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania

Zamawiającego dotyczące dygestorium”.

| Model, nazwa, producent/dostawca oferowanego dygestorium | …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

| Wymagania Zamawiającego dotyczące dygestorium | Parametry oferowanego dygestorium |
| --- | --- |
| Wymiary: |
| Wysokość: 2400-2600 mm. Dopuszczalna wysokość całkowita: 2800 mm (łącznie z otwartym oknem), wysokość robocza (położenie blatu nad podłogą): 900 mm |  |
| Szerokość: 1800 mm (szerokość użytkowa nie mniej niż 1600 mm) |  |
| Głębokość: 930 mm (głębokość użytkowa nie mniej niż 800 mm) |  |
| Konstrukcja: |
| spełniające wymagania normy EN 14175, potwierdzone deklaracją zgodności z w/w normą stelaż wyposażony w system poziomowania dygestorium dygestorium jednokomorowe, komora robocza wykonana ze stali kwasoodpornej wyłożona wewnątrz ceramiką litą wielkogabarytową odporną na szkodliwe działania mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz na barwniki dygestorium ma być zbudowane bez użycia materiałów drewnopochodnych (dopuszcza się jedynie ramę okna przedniego wykonana z MDF) możliwość zamontowania w przyszłości nierdzewnych statywów (kratownic) na tylnej ścianie dygestorium oświetlenie komory roboczej LED barwa ciepła biała |  |
| Blat: |
| dygestorium ma posiadać blat ceramiczny o grubości min. 28 mm z podniesionym obrzeżem nie doklejanym (wykonany w całości z ceramiki monolitycznej bezspoinowej, spełniającej wymagania normy EN 14411) z 1 zlewikiem ceramicznym w kolorze popielatym podłączonym do kanalizacji technologicznej i 1 otworem na system odprowadzania zlewek organicznych odporność chemiczna blatu: materiał odporny na kwasy (z wyjątkiem fluorowodorowego), zasady, rozpuszczalniki, barwniki |  |
| Okno: |
| spełniające wymagania normy EN 14175, potwierdzone deklaracją zgodności z w/w normą okno wysuwane pionowo powyżej wysokości roboczej min. do 800 mm przeszklone szkłem bezpiecznym lub hartowanym okno podnoszone do góry zabezpieczone przed niekontrolowanym spadkiem ogranicznik roboczego otwarcia okna wraz z sygnalizatorem optycznym automatyczny mechanizm, który samoczynnie zamyka okno frontowe po dłuższej nieobecności użytkownika |  |
| Szafki pod blatem zamykane zamkiem: |
| dygestorium ma posiadać trzy dolne szafki cokołowe lub podwieszane, odporność ogniowa z certyfikatem na 90 min (spełniające normę EN 14470-1), zamykane na zamek, z wymuszoną wentylacją, o podwyższonej odporności chemicznej (zgodnie z normą EN 14727) do przechowywania substancji łatwopalnych: 1 x szafka na zlewki z szufladą i 2 zbiornikami wymiennymi (po 10 dm3 każdy) wykonanymi z przewodzącego PE z uziemieniem, z podłączeniem ze zbiornika do lejka typu trychter na blacie, z 1 czujnikiem napełnienia zbiornika podłączonym do ekranu sygnalizującego stopień napełnienia 2 x szafka do przechowywania niebezpiecznych substancji łatwopalnych podłączenie szafek przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie do kanału wentylacyjnego o średnicy 125 mm (system wentylacji SMAYLAB) |  |
| Instalacja wod.-kan. wraz z podłączeniem: |
| elementy podłączeniowe z miedzi lub mosiądzu, armatura zabezpieczona przed korozją tworzywem chemoodpornym, wyprodukowana zgodnie z normą DIN 12918, oliwki przyłączeniowe odpowiadające normie DIN 12898, gwinty ISO 228/1, oznakowanie kolorystyczne według normy EN 13795 dygestorium ma posiadać 2 ujęcia zimnej wody |  |
| Instalacja elektryczna i niskoprądowa wraz z podłączeniem: |
| gniazda i wyłączniki elektryczne w dygestorium maja być hermetyczne instalacja elektryczna dygestorium ma posiadać osiem gniazd elektrycznych 230V z klapkami ochronnymi zapobiegającymi wnikaniu wilgoci i zanieczyszczeń typu IP44 (instalacja co najmniej 3 gniazd elektrycznych we wnętrzu komory manipulacyjnej) oraz zewnętrzne sterowanie oświetleniem dygestorium dwa gniazda LAN klasy 6 |  |
| Wentylacja wraz z podłączeniem: |
| kanały wentylacyjne wewnątrz dygestorium (system szczelinowy) maja być wykonane z materiału obojętnego chemicznie, mechanicznie i termicznie króciec z przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie – podłączenie do kanału wentylacyjnego o średnicy 315 mm |  |
| Czujnik przepływu z funkcjami wraz z podłączeniem: |
| kontrola wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej lub wartości zbyt wysokiej alarm zbyt wysoko podniesionego okna wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED kompatybilność panelu operatora z systemem wentylacji SMAYLAB (wymagane wypełnienie załącznika nr 6 „Wymagania dotyczące uruchomienia dygestorium”) 1 x mikroprocesorowy system kontroli przepływu podający jednocześnie na wyświetlaczu: wydatek wentylacji (m3/h) prędkość liniową w oknie (m/s) temperaturę w komorze roboczej (0C) |  |
| Pozostałe media wraz z podłączeniem: |
| 1 x lejek typu trychter z przykrywką na blacie - na zlewki organiczne (z podłączeniem do zbiornika 10 dm3 na zlewki organiczne w szafce ognioochronnej) możliwość zainstalowania końcowych punktów odbioru instalacji gazowych poprzez zapewnienie miejsca (np. w formie słupka oddzielonego od rozprowadzenia instalacji elektrycznej) na system rozprowadzenia 4 mediów gazowych do komory manipulacyjnej dygestorium. UWAGA: elementy podłączeniowe, armatura, podłączenie do punktu poboru gazów technicznych typu EMD 3100-01, 0-10,5 bar (1 x N2, 1 x CO2, 1 x He, 1 x sprężone powietrze) z reduktorami ciśnienia i zaworami odcinającymi oraz z uwzględnieniem odpowiedniej dla nich kolorystyki po stronie firmy projektującej i wykonującej instalację gazów technicznych (Gas Engineerng sp. z o.o.) |  |

| …………………………………………………………. |  | ………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość, data) |  | (pieczątka i podpis Wykonawcy) |