Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018)

Część I zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowana przez Wykonawcę komora klimatyczna do testów stabilności leków musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część I - Komora klimatyczna do testów stabilności leków z oświetleniem zgodnym z ICH.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej |
| --- | --- |
| Charakterystyka: Kompletna, fabrycznie nowa, gotowa do pracy komora klimatyczna. Oświetlenie i wyposażenie do testów fotostabilności zgodne z wytycznymi ICH Q1B, opcja 2 ICH. 2 kasety świetlne z regulowanym ustawieniem (2 panele oświetlenia), wyposażone w lampy zapewniające równomierne oświetlenie. Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym. Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym. Pojemność wnętrza komory nie mniejsza niż 240 litrów Wymiary zewnętrzne: szerokość do 950 mm wysokość do 1500 mm głębokość do 900 mm Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Wymiary wewnętrzne: szerokość do 650 mm wysokość do 800 mm głębokość do 500 mm 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami. Zakres temperatury (bez uwzględnienia wilgotności) nie mniejszy niż: od 0 °C do + 70 °C (bez kaset oświetleniowych) od 10 °C do + 60 °C (ze 100% oświetleniem) Zakres temperatury (z uwzględnieniem wilgotności) nie mniejszy niż: od 10 °C do + 70 °C (bez kaset oświetleniowych) od 10 °C do + 60 °C (ze 100% oświetleniem) Stabilność temperatury z oświetleniem: przy 25°C i 60% wilg. wzgl. (±K): 0,6 przy 40°C i 75% wilg. wzgl. (±K): 0,6 Fluktuacja temperatury z oświetleniem: przy 25°C i 60% wilg. wzgl. (±K): 0,2 przy 40°C i 75% wilg. wzgl. (±K): 0,2 Zakres wilgotności bez kaset świetlnych (% wilg. wzgl.): 10 – 80. Zakres wilgotności, z kasetami świetlnymi, z oświetleniem (% wilg. wzgl.): 10 – 75. Wbudowany panel sterowania z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych: sterownik z pamięcią 25 programów, każdy obejmujący 100 sekcji do maksymalnie 500 segmentów programu łatwy w obsłudze ekran LCD intuicyjne menu zintegrowany elektroniczny rejestrator wykresów duża liczba opcji graficznej reprezentacji parametrów procesowych zegar czasu rzeczywistego Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Ogrzewane drzwi. Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego. Ilość półek: nie mniej niż 2 szt. wykonane z prętów ze stali nierdzewnej o nośności do 30 kg. Dopuszczalne obciążenie całkowite do 100 kg. Masa urządzenia pustego do 220 kg. Otwór w ścianie bocznej urządzenia zamykany korkiem (do wprowadzenia zewnętrznego czujnika) o średnicy min 30 mm Przygotowana do ciągłego zasilania wodą dejonizowaną pochodzącą z zewnętrznego źródła. Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz. Złącze i kabel umożliwiający podłączenie komory do komputera. Moduł GSM. Interfejs Ethernet do oprogramowania zapewniającego zgodność z dobrymi praktykami laboratoryjnymi / produkcyjnymi (GLP/GMP) i wytycznymi FDA 21 CFR część 11. |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wymagane oznaczenie i certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, termin dostawy – nie później niż 23.04.2018 roku, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i wydajności (PQ) wraz z pomiarem światła oraz dokumentacją, kwalifikacja modułu GSM, certyfikat sprawdzenia przyrządu i protokolarne przekazanie sprzętu do eksploatacji, należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania - 2 dni robocze, w tym 1 dzień do 6 miesięcy od chwili uruchomienia przyrządu, bezpłatny przegląd serwisowy w okresie obowiązywania gwarancji wraz z częściami zamiennymi w razie niezbędnej wymiany. |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/6/2018)

Część II zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowana przez Wykonawcę komora klimatyczna do testów stabilności leków musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część II - Komora klimatyczna do testów stabilności leków z szerokim zakresem temperatury / wilgotności.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej |
| --- | --- |
| Charakterystyka: Kompletna, fabrycznie nowa, gotowa do pracy komora klimatyczna. Zespół odpowiedni do testów stabilności prowadzonych zgodnie z wytycznymi Q1A ICH. Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym. Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym. Pojemność wnętrza komory nie mniejsza niż 240 litrów. Wymiary zewnętrzne: szerokość do 950 mm wysokość do 1500 mm głębokość do 900 mm Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Wymiary wewnętrzne: szerokość do 650 mm wysokość do 800 mm głębokość do 500 mm 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami. Zakres temperatury od 0 °C do + 70 °C (bez uwzględnienia wilgotności). Zakres temperatury od 10 °C do + 70 °C (z uwzględnieniem wilgotności). Zakres wilgotności (% wilg. wzgl.): 10 – 80. Wbudowany panel sterowania z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych: sterownik z pamięcią 25 programów, każdy obejmujący 100 sekcji do maksymalnie 500 segmentów programu łatwy w obsłudze ekran LCD intuicyjne menu zintegrowany elektroniczny rejestrator wykresów duża liczba opcji graficznej reprezentacji parametrów procesowych zegar czasu rzeczywistego Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz. Ogrzewane drzwi. Drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego z uszczelnieniem. Ilość półek: nie mniej niż 4 szt. wykonane z prętów ze stali nierdzewnej o nośności do 30 kg. Dopuszczalne obciążenie całkowite do 100 kg. Masa urządzenia pustego do 220 kg. Otwór w ścianie bocznej urządzenia zamykany korkiem (do wprowadzenia zewnętrznego czujnika) o średnicy min 30 mm. Bezpieczny zestaw przyłączeniowy do układu zasilania i odprowadzania wody: wąż do wylotu na wysokości 1 m w zestawie. Przygotowana do ciągłego zasilania wodą dejonizowaną pochodzącą z zewnętrznego źródła. Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz. Złącze i kabel umożliwiający podłączenie komory do komputera. Moduł GSM. Interfejs Ethernet do oprogramowania zapewniającego zgodność z dobrymi praktykami laboratoryjnymi / produkcyjnymi (GLP/GMP) i wytycznymi FDA 21 CFR część 11. Oprogramowanie komunikacyjne (w języku angielskim lub polskim i angielskim) pracujące w środowisku Windows, zgodne z GMP/GLP, spełniające wymagania FDA 21 CFR część 11 umożliwiające rejestrowanie wszystkich parametrów pracy komory. |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wymagane oznaczenie i certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, termin dostawy – nie później niż 23.04.2018 roku, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i wydajności (PQ) wraz z dokumentacją, kwalifikacja modułu GSM, certyfikat sprawdzenia przyrządu i protokolarne przekazanie sprzętu do eksploatacji, należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania - 2 dni robocze, w tym 1 dzień do 6 miesięcy od chwili uruchomienia przyrządu, bezpłatny przegląd serwisowy w okresie obowiązywania gwarancji wraz z częściami zamiennymi w razie niezbędnej wymiany. |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |