Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/7/2018)

Część I zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę zautomatyzowany zestaw pionowych komór dyfuzyjnych Franza do badania uwalniania i przenikania substancji leczniczych z półstałych postaci leku (kremy/maści/żele) musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanej aparatury badawczej |
| --- | --- |
| System w pełni zgodny z wymaganiami farmakopei USP <1724> oraz z zaleceniami FDA SUPAC-SS. Wymagana ilość stanowisk: 6 szt. Pełna komunikacja pomiędzy mechanizmem mieszającym pionowych komór dyfuzyjnych, pompą strzykawkową, kolektorem próbek i termostatem – sterowanie z poziomu jednego oprogramowania wewnętrznego. 7 szt. wertykalnych komór dyfuzyjnych, złożonych z części akceptorowej wykonanej ze szkła przezroczystego, pierścienia z przestrzenią donorową, dysku szklanego, pokrywy oraz zacisku. Objętość części akceptorowej komory dyfuzyjnej: 7 ml. Średnica otworu przez który zachodzi dyfuzja przez membranę z części donorowej do akceptorowej: 15 mm ± 5%. Część donorowa w kształcie walca, o wymiarach Ø: 15 mm ± 5% x h: 3 mm ± 10%, z pierścieniem uszczelniającym. Porty wymiany płynu akceptorowego oraz poboru próbki w komorze dyfuzyjnej zakończone szlifem w standardzie typu „luer”. Porty wymiany płynu akceptorowego oraz poboru próbki w komorze dyfuzyjnej typu kapilarnego. Port wymiany płynu akceptorowego z wbudowanym systemem zapobiegającym przedostawaniu pęcherzyków powietrza do części akceptorowej. Mieszadło magnetyczne typu „Helix” umieszczane w części akceptorowej. Zaciski z możliwością regulacji wysokości i siły docisku, umożliwiające stosowanie adapterów do badania związków o niskiej lepkości lub pierścieni z przestrzenią donorową o wysokości 1,5 mm i 3 mm. Kontrola temperatury płynu akceptorowego w części akceptorowej komory dyfuzyjnej za pomocą płaszcza grzejnego umieszczonego na całej wysokości części akceptorowej. Ogrzewanie płynu akceptorowego realizowane poprzez zewnętrzny termostat wodny - sterowanie temperatury z poziomu wspólnego dla całego systemu oprogramowania wewnętrznego. Minimalny zakres kontroli temperatury 30-50 °C z rozdzielczością nastawu nie gorszą niż ± 1 °C. Stabilność temperatury nie gorsza niż ± 0,15 °C. Możliwość regulacji natężenia przepływu zewnętrznego termostatu wodnego w zakresie nie mniejszym niż 10 – 17 l/min. Zbiornik na świeży płyn akceptorowy (do uzupełniania) z płaszczem wodnym zapewniającym termostatowanie. 6-stanowiskowa podstawa na komory dyfuzyjne z wbudowanymi mieszadłami magnetycznymi. Obroty mieszadeł programowalne przynajmniej w zakresie 100-1800 obr./min, z rozdzielczością nastawu nie gorszą niż 15 obr./min - sterowanie obrotami mieszadeł z poziomu wspólnego dla całego systemu oprogramowania wewnętrznego. Automatyczne zatrzymywanie mieszania podczas pobierania próbek. Zestaw wyposażony w 7 opcjonalnych, kompatybilnych z opisanymi komorami dyfuzyjnymi, częściami donorowymi w kształcie walca o wymiarach Ø: 15 mm ± 5% x h: 3 mm ± 10%, z pierścieniem uszczelniającym, dedykowanych do membran typu Strat-M. Zestaw wyposażony w 7 opcjonalnych, uniwersalnych, kompatybilnych z opisanymi komorami dyfuzyjnymi, częściami donorowymi w kształcie walca, o wymiarach Ø: 15 mm ± 5% x h: 1,5 mm ± 10%. Zestaw wyposażony w 7 opcjonalnych, kompatybilnych z opisanymi komorami dyfuzyjnymi, otwartych części donorowych, wykonanych ze szkła przezroczystego, z pokrywkami, do próbek o mniejszej lepkości. Mają umożliwiać manualne dodawanie próbki badanej pomiędzy punktami próbkowań. Pobieranie próbek z komór dyfuzyjnych przy zastosowaniu 6-stanowiskowej pompy strzykawkowej, z funkcją programowalnej prędkości poruszania się tłoków strzykawek. Możliwość ustawienia, w jednej metodzie, różnej prędkości poruszania się tłoków strzykawek przy kolejnych poborach próbki podczas wykonywania profili. Minimalna objętość pobranej próbki nie większa niż 0,5 ml. Dokładność próbkowania w zakresie 0,5 – 2,5 ml nie gorsza niż ± 0,03 ml. Możliwość opcjonalnej współpracy pompy strzykawkowej z dwoma zestawami wertykalnych komór dyfuzyjnych równocześnie (każdy zestaw powinien składać się z przynajmniej 6 stanowisk). Możliwość dodawania do zebranych próbek innego roztworu ("rozcieńczanie"). System pobierania próbek ma zapewniać automatyczne uzupełnianie komór akceptorowych świeżym i podgrzanym do odpowiedniej temperatury płynem akceptorowym, tak aby w komorze receptorowej była w każdym momencie stała ilość płynu akceptorowego. Kolektor próbek bez części metalowych w liniach przepływu cieczy. Na wyposażeniu statyw na fiolki HPLC, umożliwiający pobranie próbek z przynajmniej 20 punktów czasowych (z 6 stanowisk równocześnie) profilu, bez zmiany statywu. Możliwość stosowania w przyszłości opcjonalnego statywu na probówki o objętości nie mniejszej niż 5 ml. Wyświetlacz dotykowy umożliwiający programowanie z jednego miejsca wszystkich komponentów zestawu (mieszadła magnetyczne, termostat wodny, pompa strzykawkowa, kolektor próbek) oraz odczyt aktualnych parametrów pracy systemu. Wewnętrzne oprogramowanie kontrolne zgodne z 21CFR część 11. Ochrona hasłem, różne poziomy użytkowników. Pamięć wewnętrzna umożliwiająca przechowywanie min. 100 metod. Automatyczne zapisywanie i przechowywanie w wewnętrznej pamięci aparatu przynajmniej jednego ostatnio przeprowadzonego testu z zarejestrowanymi parametrami. Funkcja wybudzania i programowanego, wcześniejszego ogrzewania systemu do zadanej temperatury w określonym dniu / dniach i godzinie. Funkcja monitorowania i powiadamiania o odchyleniach wartości temperatury poza określone przez użytkownika widełki w trakcie trwania testu. Możliwość nastawienia w oprogramowaniu wewnętrznym sygnału dźwiękowego, przypominającego o różnych zdarzeniach czasowych (przynajmniej: alarm próbkowania, alarm kwalifikacji). Funkcje walidacyjne i kalibracyjne. Wbudowany port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych typu flash. Menadżer plików umożliwiający przenoszenie / kopiowanie danych na zewnętrzny nośnik flash (przynajmniej: metod uwalniania, użytkowników). Możliwość drukowania protokołów. System do opróżniania płynu akceptorowego z komór dyfuzyjnych, oparty o pompę próżniową ze zbiornikiem. Zestaw membran do przeprowadzenia testów rozruchowych: przynajmniej 60 szt. membran typu Strat-M lub równoważnych, o średnicy 25 mm, przynajmniej 100 szt. membran nylonowych o porowatości 0,45 µm i średnicy 25 mm, przynajmniej 100 szt. membran celulozowych o porowatości 0,45 µm i średnicy 25 mm. Plastikowa szpatułka do nakładania próbki do przestrzeni donorowej. Przynajmniej 100 szt. standardowych fiolek HPLC z nacięta septą. Dokumentacja kwalifikacyjna (IQ, OQ, PQ) do automatycznego systemu do pomiarów dyfuzji transdermalnej z form półstałych. Wytwórca oraz autoryzowany dystrybutor na terenie Polski posiadają certyfikat potwierdzający spełnienie norm ISO 9001. |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, wymagane oznaczenie i certyfikat CE, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, termin dostawy – nie później niż 15.05.2018 roku, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ), operacyjnej (OQ) i wydajności (PQ) wraz z dokumentacją, certyfikat sprawdzenia przyrządu i protokolarne przekazanie sprzętu do eksploatacji, należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu, szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi przyrządu i oprogramowania - 4 dni robocze, w tym maksymalnie do 2 dni do 6 miesięcy od chwili uruchomienia przyrządu, bezpłatny przegląd serwisowy w okresie obowiązywania gwarancji wraz z częściami zamiennymi w razie niezbędnej wymiany, możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancji oraz płatnego po jej upływie. |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |