Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018)

Część I zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część I. System do produkcji wody ultra czystej ze zbiornikiem - 1 zestaw

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: Zestaw do oczyszczania wody składający się z dwóch oddzielnych urządzeń: urządzenia nr 1 produkującego wodę oczyszczoną stopnia analitycznego kl. II zgodnie z normą PN-EN ISO 3696:1999 oraz urządzenia nr 2: stacji doczyszczającej do otrzymywania wody ultraczystej –kl. I zgodnie z normą PN-EN ISO 3696:1999 Główne etapy oczyszczania urządzenia nr 1 zasilanego wodą wodociągową: oczyszczanie wstępne (w celu ochrony membrany odwróconej osmozy) membrana odwróconej osmozy elektrodejonizacja [bez dodatkowych wkładów zmiękczająco/kondycjonujących] lampa UV 254 nm membrana mikrofiltracyjna 0,22um Główne etapy oczyszczania urządzenia nr 2 zasilanego wodą z urządzenia nr 1: mieszane złoża żywic jonowymiennych, bezrtęciowa, oksydacyjna lampa UV 172 nm membrana mikrofiltracyjna 0,22um Zbiornik na wodę z urządzenia nr 1: o stożkowym dnie możliwość montażu na ściennym uchwycie pojemności nie mniejszej niż 100 L przystosowany do automatycznego zasilania aparatu nr 2, do ręcznego pobierania wody oczyszczonej, zasilania innych urządzeń w tym zmywarki wyposażony w pompę do zasilania zmywarki możliwość zainstalowania lampy UV Pozostałe wymagania: Wydajność urządzenia nr 1 nie mniejsza niż 15 L/h Szybkość podawania wody z urządzenia nr 2 nie mniejsza niż 1,5 L/min Szybkość podawania wody z urządzenia nr 2 nie mniejsza niż 2 L/min Jakość wody po pierwszym etapie oczyszczania: przewodność < 0,2 µS/cm w 25oC (oporność > 5 MΩ*cm); poziom TOC < 30, liczba bakterii < 0,1cfu/ml Jakość wody z urządzenia nr 2: przewodnictwo 0,055 µS/cm w 25oC (oporność 18,2 MΩ*cm); poziom TOC < 2 ppb; liczba bakterii < 0,01cfu/ml; liczba cząstek stałych>0,22um <1/ml; Wbudowany w urządzenie nr 2 analizator pomiaru on-line całkowitego poziomu węgla organicznego (TOC) posiadający zakres pomiaru od 0,5 do 999 ppb , zgodny z wytycznymi Farmakopei Polskiej X (dostarczony z certyfikatem kalibracji) Sterowany dotykowo, kolorowy wyświetlacz w ramieniu dozującym - punkcie poboru wody z urządzenia nr 2 - wskazujące wyniki aktualnych pomiarów: TOC przewodność/oporność – wartości skompensowane i nieskompensowane temperaturowo temperatura możliwość odczytywania bieżących danych oraz generowania raportów pracy urządzenia za pomocą skanowania kodów QR Urządzenie nr 2 wyposażone w port USB do transmisji danych Urządzenia 1 i 2 wyposażone w oprogramowania pozwalające na zarządzanie systemami Urządzenie nr.2 zapisuje każdą aktywność operatora zgodnie z GLP [pobrana objętość , parametry, data , godzina ,nazwa operatora] Urządzenie nr 1 i 2 wyposażone w funkcję oszczędności wody i energii w okresach dłuższych przestojów oraz programowania gotowości do wznowienia pracy Urządzenia 1 i 2 wyposażone w punkty poboru wody (ramię dozujące) z możliwością regulacji wysokości punktu poboru Możliwość docelowo pracy z 4 ramionami dozującymi wodę z urządzenia nr 2 Automatyczna recyrkulacja wody w układzie obejmująca także ramiona dozujące Pobór wody z ramienia dozującego: płynna regulacja w zakresie co najmniej od 0,1 L/min do 2 L/min w systemie dozowania „kropla po kropli”; pobór wolumetryczny w zakresie co najmniej 20 ml do 100 L z dokładnością do 1 ml i z precyzją nie gorszą niż 2% Sygnalizacja na wyświetlaczach: konieczność wymiany elementów eksploatacyjnych alarmy Możliwość umieszczenia ramion dozujących w odległości do 20 m od urządzenia nr 2 (np. w sąsiednich pomieszczeniach) Możliwość stosowania różnych filtrów doczyszczających w punktach poboru wody z urządzenia nr 2 (w ramionach dozujących) Urządzenia, zbiornik oraz ramię dozujące wykonane z wysokoodpornego tworzywa Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy urządzenia muszą być dostarczone wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą Urządzenia muszą posiadać znak jakości CE, Certyfikaty kalibracji wewnętrznych cel konduktometrycznych w obu urządzeniach zostaną dostarczone wraz z urządzeniem Głośność pracy każdego z urządzeń wynosi poniżej 55 decybeli z odległości 1m |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej wraz z dokumentacją, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi zestawu: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018)

Część II zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część II. Mieszadła magnetyczne z opcją grzania i kontroli temperatury - 3 zestawy

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: bezpieczne grzanie i mieszanie: bezobsługowy silnik bezszczotkowy, czujnik temperatury wyłącza grzanie w każdym przypadku przekroczenia temperatury, wskaźnik gorącej powierzchni "HOT", również po wyłączeniu urządzenia, precyzyjna kontrola temperatury i prędkości: temperatura grzania do 340°C, zintegrowany czujnik temperatury o dokładności pomiaru ±0,2°C, dokładność kontroli nagrzewania platformy: ±1 (<100°C) ±1% (>100°C), elektroniczna kontrola prędkości, maksymalna prędkość 1500 obr./min., dodatkowe właściwości: cyfrowy timer od 1 min do 99 h 59 min. Wyłączanie grzania i mieszania po upłynięciu założonego czasu, podświetlany wyświetlacz LCD, aktualna temperatura i prędkość, automatyczna identyfikacja czujnika temperatury PT1000, płyta grzewcza ze stali nierdzewnej, z pokryciem ceramicznym, umożliwia szybkie nagrzewanie, zapewnia odporność na chemikalia i zarysowania, maksymalna objętość mieszanego roztworu: 20 L, kontrola i dokumentacja wszystkich parametrów mieszania za pomocą komputera i oprogramowanie, Wymiary platformy [mm] Ø135 (5 cali) Materiał platform - stal nierdzewna z pokryciem ceramicznym Typ silnika bezszczotkowy Moc wejściowa 18 W Moc wyjściowa 10 W Moc 550 W Zasilanie 200-240 V Częstotliwość 50/60 Hz Liczba stanowisk mieszających 1 Maksymalna objętość mieszanego roztworu 20 L Maksymalny rozmiar elementu mieszającego (L x Ø) 80 mm Zakres prędkości 100-1500 obr./min. Wyświetlacz prędkości LCD Moc grzewcza na wyjściu 500 W Zakres temperatury grzania od temperatury otoczenia do 340, skok co 1°C Dokładność kontroli nagrzewania platformy ±1 (<100°C) ±1% (>100°C) Temperatura bezpieczeństwa 360°C Wyświetlacz temperatury LCD Dokładność wyświetlania temperatury ±0,1°C Zewnętrzny czujnik temperatury Dokładność pomiaru czujnika ±0,2°C Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią 50°C Zakres ustawionego czasu 1 min - 99h59min Zdalne sterowanie Wymiary (W x D x H) [mm] 160 x 280 x 85 |  |
| Ilość – 3 zestawy |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018)

Część III zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część III. Zestaw filtracyjny z pompą próżniową – 1 zestaw

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: Zestaw szklany do filtracji rozpuszczalników do przygotowania fazy ruchomej, roztworów wodnych, organicznych i korozyjnych składający się z: Lejka szklanego 300 ml do filtrów 47mm, do zestawu filtracyjnego Klamry aluminiowej do zestawu filtracyjnego do filtrów 47mm Podstawy filtracyjnej z sitem wspierającym z topionego szkła do filtrów 47mm, połącznie na szlif do zestawu filtracyjnego Kolby 1000 ml ze szlifem zewnętrznym 40/35 do zestawów filtracyjnych Pompy próżniowo – ciśnieniowej, odpornej chemicznie: Wymagania : Łączenie elementów szklanych zestawu na szlif zewnętrzny. Elementy szklane zestawu muszą być wykonane są ze szkła borokrzemianowego. Wymagania dla pompy próżniowo – ciśnieniowej odpornej chemicznie: Regulowalna pompa próżniowo - ciśnieniowa z silnikiem zwartobiegunowym, jednofazowm Posiada: dwa manometry, głowicę i membranę odporną na działanie rozpuszczalników i agresywnych chemikaliów oraz uchwyt do przenoszenia pompy, min. 70 cm wąż silikonowy oraz filtr hydrofobowy (wielkość porów 0,2 µm) zabezpieczający pompę przed wilgocią/zalaniem Obudowa: modyfikowane aluminium Głowica: modyfikowane aluminium Powierzchnie wewnętrzne pokryte modyfikowanym PTFE Maksymalny przepływ: 37 L/min Maksymalna próżnia: 24 in Hg (200 mbar) Maksymalne ciśnienie: 2,4 bar (35 psig). Ciśnienie 20 psi przy pracy ciągłej; 35 psi przy pracy przerywanej (w cyklach 15 min pracy, 15 min system wyłączony) Łączenie: ¼” końcówka na węża Zasilanie: 230 V / 50 Hz |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące. |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018)

Część IV zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część IV. Chłodziarko – zamrażarka – 1 zestaw

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: Dwukomorowa chłodziarko-zamrażarka przeznaczona do przechowywania i schładzania preparatów laboratoryjnych Oddzielny system chłodzenia obu komór - układ chłodzenia: chłodziarka – dynamiczny, zamrażarka – statyczny. Zakres temperatury pracy komory górnej nie mniejszy niż +3÷+16ºC z dokładnością nastawienia nie gorszą niż 0,1ºC. Zakres temperatury pracy komory dolnej nie mniejszy niż -25÷-9ºC z dokładnością nastawienia nie gorszą niż 0,1ºC. Pojemność komory górnej od 220 do 250 L netto. Pojemność komory dolnej od 90 do 110 L netto. Co najmniej 2 półki w każdej z komór. Elektroniczny system ustawienia i kontroli temperatury. Wyświetlanie aktualnej temperatury w każdej komorze. Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury w każdej komorze. Alarm temperatury, akustyczny i optyczny (zakres możliwy do ustawienia) Sygnalizacja otwartych drzwi. Złącze do podłączenia zewnętrznego systemu kontroli i ostrzegania Seryjny interfejs do zewnętrznej rejestracji temperatury i alarmów. Pamięć minimalnej / maksymalnej temperatury. Pamięć 3 ostatnich alarmów temperatury z godziną, datą i czasem trwania stanu alarmowego. Pamięć ostatnich 3 przerw w dopływie prądu z godziną, datą i czasem trwania. Przystosowanie do zamontowania czujnika. Termostat bezpieczeństwa – aby zapobiec temperaturom poniżej +20C (w chłodziarce). Funkcja automatycznego odszraniania komory górnej. Materiał obudowy – stal, drzwi pełne. Materiał wnętrza – tworzywo sztuczne. Zamek – w wyposażeniu. Wymiary podstawy nie większa niż 600 mm × 615 mm. |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie chłodziarko-zamrażarki, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca coroczny przegląd techniczny produktu |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018)

Część V zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część V. Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza – 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: Zakres temperatury nie mniejszy niż: od temperatury otoczenia +10°C do 300°C Minimalne wymiary wewnętrzne: 550 x 550 x 380 (szerokość x wysokość x głębokość) Stabilność temperatury przy temperaturze pracy 150°C nie gorsza niż +/-0,3°C Jednorodność temperatury w 27 pkt. przestrzennych przy temperaturze pracy 150°C nie gorsza niż +/-1,2°C Czas nagrzewania od 25°C do 150°C nie dłuższy niż 20 minut Czas powrotu do temperatury 150°C, po otwarciu drzwi na 30 sekund, nie dłuższy niż 5 minut Pojemność komory suszenia nie mniejsza niż 60 dm3 Komora suszenia, wstępnego termostatowania i wewnętrzna część drzwi wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304 i AISI 430), wypolerowane do efektu lustra, łatwe w czyszczeniu Obudowa urządzenia (w tym krawędzie i rogi) malowana proszkowo Komora wstępnego termostatowania powietrza, na tylnej ścianie suszarki, przepływ powietrza wymuszony, jednorodny w całej komorze Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, wyposażone w klamkę, z zawisami po prawej stronie Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, umieszczony na drzwiach urządzenia Port USB do rejestracji danych na pamięć przenośną USB, w przypadku zaniku zasilania po przywróceniu zasilania rejestracja powinna być kontynuowana Interfejs Ethernet do komunikacji dwustronnej z oprogramowaniem komputerowym w obrębie sieci LAN Minimalne funkcje panelu sterowania: Regulacja temperatury Regulacja prędkości wentylatora w zakresie 40-100% Regulacja prędkości nagrzewania (°C/min) Ustawienie daty i czasu Ustawienie zegara czasu pracy (minimum 3 funkcje: odliczenie od momentu uruchomienia zegara, odliczenia od momentu osiągnięcia zadanej temperatury, opóźniony start) Otwarcie kominka wentylacyjnego (minimum 5-stopniowe) Uruchomienie rejestracji danych poprzez USB, z regulacją interwałów w krokach co 1 minutę Wyświetlanie piktogramów dla procesów grzania, uruchomionego zegara, alarmu temperatury, trybu czuwania Regulacja zabezpieczenia temperaturowego klasy 2 Ustawienia sieciowe do komunikacji z oprogramowaniem w sieci LAN Możliwość ustawiania urządzeń piętrowo Kominek wentylacyjny o średnicy minimum 50mm Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 710 x 740 x 610 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Masa suszarki nie większa niż 50 kg W zestawie 4 półki druciane, ze stali chromowanej, dopuszczalne obciążenie półki nie mniejsze niż 20 kg Półki oparte na zintegrowanych prowadnicach w ścianach, bez konieczności stosowania stelaży Krawędzie prowadnic powinny być zaokrąglone, łatwe w czyszczeniu Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1 (zgodnie z DIN 12880) odcinające zasilanie przy 330°C Zabezpieczenie temperaturowe klasy 2 (zgodnie z DIN 12880), regulowane Zasilanie jednofazowe, 230V, 50-60Hz Moc nominalna w zakresie 1,2 - 1,5 kW Zużycie energii przy temperaturze pracy 150°C i temperaturze otoczenia 25°C nie większe niż 350W |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie suszarki do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej wraz z dokumentacją, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/4/2018)

Część VI zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część VI. Zmywarka szkła laboratoryjnego – 1 zestaw

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Zmywarka profesjonalna do czyszczenia szkła laboratoryjnego przeznaczonego do badań analitycznych. Szczególnie łagodna dla materiałów, rekomendowana przez wiodących producentów szkła laboratoryjnego. Charakterystyka: Intuicyjny panel sterowania z trzywierszowym wyświetlaczem tekstowym: panel sterowania powinien być umieszczony centralnie i stanowić połączenie klamki otwierającej i panelu sterującego, składać się z jednego płaskiego arkusza stali nierdzewnej z intuicyjnym panelem dotykowym Zakres min. 14 programów do wszelkich zastosowań oraz programy pozwalające na wprowadzenie ustawień odpowiadającym indywidualnym potrzebom (najkrótszy cykl: do 20 min.) Brzęczyk, sygnał akustyczny na koniec programu Możliwość swobodnego programowania przycisków bezpośredniego dostępu i indywidualnie wybierane nazwy programów do szybkiego dostępu do zadań rutynowych Funkcja automatycznego otwierania i komfortowego dla użytkownika zamykania drzwi - drzwi zamykane pod wpływem delikatnego nacisku i automatycznie blokowane 2 zintegrowane pompy dozujące do płynnych chemikaliów procesowych Pojemnik na sól regeneracyjną o pojemności ok. 2 kg umieszczony w drzwiach Zoptymalizowane 2 ramiona natryskowe: z 6 czujnikami, z czego 2 odpowiedzialne za monitorowanie obrotów ramion natryskowych w maszynie, a 4 kontrolujące ciśnienie spryskiwania w komorze Zwiększona przepustowość i wydajność, będąca wynikiem odpowiednich wymiarów w połączeniu ze zoptymalizowanymi obciążeniami Zapewnienie higieny poprzez zastosowanie technologii spawania laserowego, brak zakamarków i szczelin, gdzie może zbierać się zanieczyszczenie i zmniejszone przenoszenie detergentu – urządzenie nie powinni pozostawiać kałuż wody – szkło laboratoryjne ma być wolne od jakichkolwiek śladów, które mogą mieć ujemny wpływ na następną serię eksperymentów analitycznych. Maksymalna elastyczność w połączeniu z intuicyjną obsługą, mogą być skonfigurowane dla różnych obciążeń. Ta elastyczna konstrukcja i zakres możliwości kombinacji zmniejsza zarówno koszty zakupu jak i zajmowanego miejsca. Zakres i różnorodność ustawień umożliwia użytkownikowi dostosowanie do stopnia zabrudzenia i rodzaju i ilości szkła Suszenie: drzwi otwierają się automatycznie po zakończeniu programu gdy temperatura spadnie poniżej 70°C - gorące, wilgotne powietrze ma być w ten sposób uwalniane, dzięki czemu ładunek do wysuszenia ochłodzi się szybciej. Pojemność: do 128 szt. szkła wąskoszyjnego lub 98 pipet Wydajność pompy obiegowej: do 500 L/min Przyłącza wody, zabezpieczone przed zasysaniem zwrotnym wg EN 1717: 1 x zimna woda, ciśnienie dynamiczne 2-10 bar (200-1000 kPa) 1 x zimna woda dla kondensatora pary, ciśnienie dynamiczne 2-10 bar (200-1000 kPa 1 x woda odmineralizowana, ciśnienie dynamiczne 2-10 bar (200-1000 kPa) 1 x ciepła woda, ciśnienie dynamiczne 2-10 bar (200-1000 kPa) Ilość węży doprowadzających wodę 1/2” ze śrubunkiem 3/4”: do 4 o długości ok. 2,0 m Pompa odpływowa Ø 22, wysokość pompowania: maks. 100 cm Zasilanie 3 N AC 400V 50 Hz, całkowita moc przyłącza elektrycznego: 9,3kW, Zabezpieczenie [A]: 3x16 Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 600 x 835 x 600 mm (szerokość x wysokość x głębokość) Minimalne wymiary wewnętrzne: 536 x 518 x 522 (szerokość x wysokość x głębokość) Pokrycie zewnętrzne: stal szlachetna Masa zmywarki nie większa niż 75 kg Certyfikaty na zgodność z normami: EN 980, EN 62304 i EN 50581 Zestaw koszy: górny kosz (1szt.) z dwoma rurkami dokującymi do podłączenia maksymalnie dwóch modułów iniekcyjnych lub wkładów, automatyczne samouszczelniające zawory dokujące, wymiary: 141 x 528, x 525 mm (wysokość, szerokość, głębokość), dolny kosz (1szt.) z dwoma rurkami dokującymi do podłączenia maksymalnie dwóch modułów iniekcyjnych lub wkładów, automatyczny samouszczelniający zawór dokujący, wymiary: 154 x 528 x 546 mm (wysokość, szerokość, głębokość), górny kosz (1szt.) - otwarty przód, do różnych wkładów, regulowana wysokość: wysokość mycia 160 +/-30 mm, wbudowane ramię spryskujące, wymiary: 206 x 528 x 527 mm (wysokość, szerokość, głębokość), wkład na lejki, zlewki, szkło z szeroką szyjką itp. do stosowania w koszu górnym (2 szt.), wymiary: 67/127 x 225 x 442 mm (wysokość, szerokość, głębokość), moduł 2x4 (1szt.) do szkła laboratoryjnego, np. kolb erlenmeyera, okrągłych kolb, butelek laboratoryjnych, kolb miarowych i cylindrów miarowych, 8 x dysza iniekcyjna z plastikową nakładką ID 220 (6 x 220 mm), wymiary: 242 x 178 x 479 mm (wysokość, szerokość, głębokość), moduł 3x6 (1szt.) do szkła laboratoryjnego, np. kolb erlenmeyera, okrągłych kolb, butelek laboratoryjnych, kolb miarowych i cylindrów miarowych, 18 x dysza iniekcyjna z plastikową nakładką ID 160 (4 x 160 mm), wymiary: 181 x 220 x 479 mm (wysokość, szerokość, głębokość), moduł 4x8 (1szt.) do szkła laboratoryjnego, np. kolb erlenmeyera, okrągłych kolb, butelek laboratoryjnych, kolb miarowych i cylindrów miarowych, 32 x dysza iniekcyjna z plastikową nakładką ID 110 (2.5 x 110 mm), wymiary: 132 x 215 x 479 mm (wysokość, szerokość, głębokość), moduł 3x6 (1szt) do szkła laboratoryjnego, np. kolb erlenmeyera, okrągłych kolb, butelek laboratoryjnych, kolb miarowych i cylindrów miarowych, 6 x dysza iniekcyjna z plastikową nakładką ID 110 (2.5 x 110 mm), 6 x dysza iniekcyjna (4 x 160 mm) z nakładką, 6 x dysza iniekcyjna (6 x 220 mm) z nakładką, wymiary: 241 x 232 x 471 mm (wysokość, szerokość, głębokość) |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie suszarki do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej wraz z dokumentacją, instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej wraz z dokumentacją, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |